## Original
#include | <Servo.h>
#include | "PID_v1.h"
#define | PRS_CTRL | 0 | //Define el modo de control por presión
#define | VOL_CTRL | 1 | //Define el modo de control por volumen
#define | TRIG_PR | 1 | //Trigger(disparo)por presión
#define | TRIG_VO | 2 | //Trigger(disparo)por volumen
#define | SIN_TRIG | 0 | //Sin trigger
Servo | myservo; |  | // Se utiliza el PIN 6 para controlar el Servo
int | EVESP | =23; | // Salida para EV2 EV DE ESPIRACION ??????? Es una reliquia ??????
int | ANINSP | =5; | // Salida PWM para EV analógica de inspiración
int | SENSPR | =A2; | // Entrada analógica para el sensor de presión
int | SENSFI | =A1; | // Entrada analógica para el sensor de flujo Inspiratorio
int | SENSFE | =A0; | // Entrada analógica para el sensor de flujo Espiratorio
int | SENSO2 | =A3; | // Entrada analógica para el sensor de O2
int | Periodo | =1000; | // Duración del ciclo en milisegundos
int | PorcEsp | =70; | // Tanto por ciento de espiracion
int | DurEsp | =500; | // Duracion de la Espiración en mseg
int | Freq | =15; | // Respiraciones por minuto
boolean | bandInsp | =false; | // Bandera de inspiracion para que el PC conozca el estado del ciclo.
float | Press_H2O | =0; | // Presión en cm H2O
float | PEEP_H2O | =5.0; | // PEEP en cm H2O
float | inspFlow_lm | =0; | // Flujo inspiratorio en l/min
float | expFlow_lm | =0; | // Flujo espiratorio en l/min
float | inspVol_ml | =0; | // Volumen inspirado en ml
float | expVol_ml | =0; | // Volumen espirado en ml
float | FiO2 | =0; | // Valor de FiO2 calculada
unsigned long | sensP | =0; | // Valor del sensor de presión en cuentas
unsigned long | sensFI | =0; | // Valor del sensor de flujo Inspiratorio en cuentas
unsigned long | maxsensFI | =0; | // Valor máximo en cuentas leido por el sensor
unsigned long | sensFE | =0; | // Valor del sensor de flujo Espiratorio en cuentas
unsigned long | sensO2 | =0; | // Valor del sensor de O2 en cuentas
float | pressAnt; |  | // Medida anterior de presión
float | incPress; |  | // Incremento de presión para detectar trigger
float | flowAnt; |  | // Medida anterior de volumen
float | incFlow; |  | // Incremento de volumen para detectar el trigger
int | TriggerMode | =0; | // Se inicia sin trigger
int | inspValue | =0; | // Valor de apertura de la válvula Inspiratoria dependiendo del trigger
boolean | Marcha | =false; | // Bandera de marcha de la bomba
unsigned long | tact;
unsigned long | tant;
unsigned long | paso;
unsigned long | contmseg; |  | // contador de milisegundos
unsigned long | contcseg; |  | // contador de centesimas de segundo
unsigned long | contdseg; |  | // contador de decimas de segundo
unsigned long | contseg; |  | // contador de segundos
unsigned long | contPaso; |  | // contador para el periodo de latido
unsigned long | contSens; |  | // contador de sensor
unsigned long | contO2; |  | // contador del sensor de O2
char | ByteR; |  | // Byte leido por la linea serie
String | StrS | =""; | // String para almacenar los datos entrantes
boolean | SFin | =false; | // Bandera de string completa
String | Sm | =""; | // String para construir el mensaje de salida con los datos
char | sinfo[30]; |  | // String para construir el mensaje de salida con los datos, junto con
int | bandenvio | =0; | // Bandera para enviar datos cada 20 mseg
short | operationMode | =VOL_CTRL; | // Se inicia con control por volumen ???
float | Pset_H2O | =20.00; | // presion deseada para control por presion
float | Pmax_H2O | =45.00; | // valor en el cual se levantaría la señal de alarma
float | Vset_ml | =300.00; | // volumen deseado para control por volumen
float | Vmax_ml | =700.00; | // por encima de este valor se levanta la alarma
int | esplimit | =45; | // Valor del límite de la valvula espiratoria con Complianza Baja
int | esplow | =10; | // Valor del límite inferior de la valvula espiratoria
double | pressSet, | pressIn,pressOut; | // Variables del PID de Presión
double | volSet, | volIn,volOut; | // Variables del PID de Volumen
double | presIn, | angOut,peepSet; | // Variables del PID del Angulo del servo de la Valvula de espiracion
int | angulo; |  | // Angulo del servo de la Valvula de espiracion

## Alfabetico
#include | "PID_v1.h"
#include | <Servo.h>
int | angulo; |  | // Angulo del servo de la Valvula de espiracion
int | ANINSP | =5; | // Salida PWM para EV analógica de inspiración
int | bandenvio | =0; | // Bandera para enviar datos cada 20 mseg
boolean | bandInsp | =false; | // Bandera de inspiracion para que el PC conozca el estado del ciclo.
char | ByteR; |  | // Byte leido por la linea serie
unsigned long | contcseg; |  | // contador de centesimas de segundo
unsigned long | contdseg; |  | // contador de decimas de segundo
unsigned long | contmseg; |  | // contador de milisegundos
unsigned long | contO2; |  | // contador del sensor de O2
unsigned long | contPaso; |  | // contador para el periodo de latido
unsigned long | contseg; |  | // contador de segundos
unsigned long | contSens; |  | // contador de sensor
int | DurEsp | =500; | // Duracion de la Espiración en mseg
int | esplimit | =45; | // Valor del límite de la valvula espiratoria con Complianza Baja
int | esplow | =10; | // Valor del límite inferior de la valvula espiratoria
int | EVESP | =23; | // Salida para EV2 EV DE ESPIRACION ??????? Es una reliquia ??????
float | expFlow_lm | =0; | // Flujo espiratorio en l/min
float | expVol_ml | =0; | // Volumen espirado en ml
float | FiO2 | =0; | // Valor de FiO2 calculada
float | flowAnt; |  | // Medida anterior de volumen
int | Freq | =15; | // Respiraciones por minuto
float | incFlow; |  | // Incremento de volumen para detectar el trigger
float | incPress; |  | // Incremento de presión para detectar trigger
float | inspFlow_lm | =0; | // Flujo inspiratorio en l/min
int | inspValue | =0; | // Valor de apertura de la válvula Inspiratoria dependiendo del trigger
float | inspVol_ml | =0; | // Volumen inspirado en ml
boolean | Marcha | =false; | // Bandera de marcha de la bomba
unsigned long | maxsensFI | =0; | // Valor máximo en cuentas leido por el sensor
Servo | myservo; |  | // Se utiliza el PIN 6 para controlar el Servo
short | operationMode | =VOL_CTRL; | // Se inicia con control por volumen ???
unsigned long | paso;
float | PEEP_H2O | =5.0; | // PEEP en cm H2O
int | Periodo | =1000; | // Duración del ciclo en milisegundos
float | Pmax_H2O | =45.00; | // valor en el cual se levantaría la señal de alarma
int | PorcEsp | =70; | // Tanto por ciento de espiracion
double | presIn, | angOut,peepSet; | // Variables del PID del Angulo del servo de la Valvula de espiracion
float | Press_H2O | =0; | // Presión en cm H2O
float | pressAnt; |  | // Medida anterior de presión
double | pressSet, | pressIn,pressOut; | // Variables del PID de Presión
#define | PRS_CTRL | 0 | //Define el modo de control por presión
float | Pset_H2O | =20.00; | // presion deseada para control por presion
int | SENSFE | =A0; | // Entrada analógica para el sensor de flujo Espiratorio
unsigned long | sensFE | =0; | // Valor del sensor de flujo Espiratorio en cuentas
int | SENSFI | =A1; | // Entrada analógica para el sensor de flujo Inspiratorio
unsigned long | sensFI | =0; | // Valor del sensor de flujo Inspiratorio en cuentas
int | SENSO2 | =A3; | // Entrada analógica para el sensor de O2
unsigned long | sensO2 | =0; | // Valor del sensor de O2 en cuentas
unsigned long | sensP | =0; | // Valor del sensor de presión en cuentas
int | SENSPR | =A2; | // Entrada analógica para el sensor de presión
boolean | SFin | =false; | // Bandera de string completa
#define | SIN_TRIG | 0 | //Sin trigger
char | sinfo[30]; |  | // String para construir el mensaje de salida con los datos, junto con
String | Sm | =""; | // String para construir el mensaje de salida con los datos
String | StrS | =""; | // String para almacenar los datos entrantes
unsigned long | tact;
unsigned long | tant;
#define | TRIG_PR | 1 | //Trigger(disparo)por presión
#define | TRIG_VO | 2 | //Trigger(disparo)por volumen
int | TriggerMode | =0; | // Se inicia sin trigger
float | Vmax_ml | =700.00; | // por encima de este valor se levanta la alarma
#define | VOL_CTRL | 1 | //Define el modo de control por volumen
double | volSet, | volIn,volOut; | // Variables del PID de Volumen
float | Vset_ml | =300.00; | // volumen deseado para control por volumen